臨床血液鏡檢學實習教學指引

版次：2.7

修訂日期：2017年11月

- 時間: 20天 (4週)

- 訓練目標:

  - 血液鏡檢學包含血液分析、尿液分析、糞便檢查、體液分析以及流式細胞儀等項目，血液及尿液檢查是臨床醫師評估患者病情時，常開的檢驗項目。學習並明瞭臨床血液鏡檢等各項目之基本原理、干擾物質、操作方法、結果判讀、參考範圍、臨床意義，進而能通過國家檢定考試，成為合格的醫檢師。

  - 因此培養學生能正確快速的完成各項血液鏡檢學檢驗，對血液鏡檢學檢驗有基本的認識，熟悉各項操作技術，兼具判讀、解決問題的能力，是臨床血液鏡檢學實習的重點。

- 安全衛生注意事項

| 血液鏡檢組安全衛生事項確認表 | 確實被告知 瞭解 |
| --- | --- |
| - 實驗室禁止飲食。 |  |
| - 操作檢體時必須穿著實驗衣、戴口罩及手套。 |  |
| - 工作完畢應將使用過之外科口罩及手套丟入感染性廢棄物垃圾桶，並完成消毒性洗手。 |  |
| - 每4小時應以75%酒精擦拭工作桌面並記錄於表單。 |  |
| - 操作時若發生檢體破裂、溢出或噴濺時，先脫除污染衣物並離開污染區域，依「SCP1020生物安全緊急應變計畫」處理。 |  |
| - 品管區不得穿戴手套。 |  |
| - 進入休息室不得穿著實驗衣、戴口罩及手套。 |  |
| - 公共區域(如餐廳、廁所、科務室、休息室、會議室…等)禁止穿實驗衣。 |  |
| - 工作現場禁止穿拖鞋、涼鞋，長髮應梳綁整齊 |  |
| - 瞭解組內危害物質之SDS (酒精,甲醇) |  |
| - 熟知防煙袋、消防毯、滅火器、消防栓的位置及逃生路徑。 |  |
| - 熟知緊急沖眼器及沖水設備所在位置及正確使用方法。 |  |
| - 熟知感染性及非感染性廢棄物之分類 |  |
| 14.熟知洗手六步驟 |  |
| 15.橡膠手套及防護口罩儲放位置 |  |

- 以上事項以確實被告知並瞭解請打勾( V )

學生姓名：

指導老師簽名：

- 核心教學課程:

| 內容 | 細項 |
| --- | --- |
| 作業現場導覽 | 由本組醫檢師安排同學實習課程，講解血液鏡檢組各種儀器及檢驗項目原理，使學生有基本的了解後，安排學生親臨現場向臨床醫檢師實習實際工作內容。 |
| 現場實習 | - 檢體處理流程 由現場作業醫檢師為學生介紹各種檢體處理流程並示範儀器操作及說明注意事項 - 標準血片的製作 由專業醫檢師為學生說明標準血片的製作技巧及對於血球形態觀察的重要影響，良好的推片技術及染色方法在實習階段被嚴格要求需獨立完成。 - 鏡檢形態的觀察 顯微鏡形態的觀察於臨床血液鏡檢學中非常重要，除了認識基本血球細胞及尿沉渣形態，由現場專業醫檢師以五人教學顯微鏡進行教學，幫助學生學習血球細胞、尿沉渣及寄生蟲卵形態的辨識，並訓練學生能獨立完成鏡檢形態分類。 - 流式細胞儀 運用專一性高的單株抗體，偵測血球發育各期特殊之表面抗原，以作為血液疾病更精確的分類 |
| 學習效果呈現 | 實習期間以筆試、實驗操作、交繳學習心得報告以加強並了解學生的學習效果。 |

  - 血液鏡檢組實習項目:

| 項次 | 實習內容 | 參考文件 |
| --- | --- | --- |
| 檢體處理 | - 學習各種檢體處理流程、編號 - 異常檢體處理 - 血片製作 | H0401、H0403、 CLSI H20-A2 SCP0202 |
| 全血計數 | 學習自動全血血球計數儀的原理、操作及異常測值的處理。 | H0303-001 |
| 血球分類 | 以顯微鏡觀察白血球形態並作分類及異常紅血球的觀察。 | H0303-015 H0303-132 |
| 紅血球形態 | 異常血球及Inclusion body 的觀察 | H0303-016 |
| 血液凝固 | - 學習自動血液凝固測定儀的原理、操作及異常檢體的處理。 - 應學習的血液凝固測試項目有PT, APTT, Fibrinogen, D-dimer, FDP, Protein C, Protein S,vWF Ag。 | H0303-150 H0303-037 H0303-038 H0303-040 H0303-041 H0303-067 H0303-069 H0303-086 |
| ESR 操作 | 學習自動紅血球沉降測定儀的原理、操作及異常檢體的處理 | H0303-013 |
| 流式細胞儀 | 學習以流式細胞儀在單株抗體的作用下，偵測白血球表面抗原，以精確分辨血球種類及分化程度 | F0303-010 F0303-002 F0303-004 F0303-011 |
| Urine | - Urine routine目的/臨床意義、檢體採集、保存處理 - Novus、Advantus機台原理及操作 - Chemical analysis：Urine 10 項chemical analysis strip原理，判讀、報告方式，及偽陽性偽陰性原因 - Urine sediment：目的/臨床意義、操作、判讀、報告方式、參考值及urine sediment型態 - 懷孕試驗檢查、Porphyrins、Corproporphyrins、Urine Paraquat | H0303-102 H0303-136 H0303-113 H0303-114 H0303-001 H0303-115 H0303-129 |
| Stool | - Stool routine：目的/臨床意義、檢體採集、保存及處理操作、判讀、報告方式、參考值 - 寄生蟲卵及原蟲檢查及判讀：目的、檢體採集、肛門擦拭法、MIF濃縮檢查法、Trichrome Stain - 寄生蟲卵及原蟲型態 - Fat：目的/臨床意義、檢體採集、試藥、原理、操作、判讀、報告方式、品管 - RBC、pus cell：目的/臨床意義、檢體採集、試藥、原理、操作、判讀、報告方式、品管 | H0401 H0303-103 H0303-118 |
| Serous Fluid | Ascites or Pleural Fluid - 目的/臨床意義、檢體採集、試藥、原理、操作、判讀、報告方式、品管、參考值、 - Counting chamber 使用方式及計算、Cell count 判讀、參考值、 - Cytospin 使用方式 - Differential Count 判讀、報告方式、參考 - Transudate 及exudate 成因及區分、Serous fluid細胞型態 | H0303-110 |
| CSF | - 目的/臨床意義、檢體採集、試藥、原理、操作、判讀、報告方式、品管、參考值 - Cell count 判讀、參考值、CSF細胞型態 - Differential Count 判讀、報告方式、參考值 - CSF 成因及成分(與血清比較)，特殊試驗 | H0303-112 |
| Synovial Fluid | - 目的/臨床意義、檢體採集、試藥、原理、操作、判讀、報告方式、品管、參考值 - 偏光顯微鏡使用及判讀 - 關節液細胞型態 | H0303-111 |
| Semen Analysis | - 目的/臨床意義、檢體採集、操作、判讀、報告方式、參考值 - 精蟲型態 | H0303-119 |
| Rapid test | - Gr. A streptococcus Ag - Influenza A,B Viruses Antigen Rapid Test - Dengue NS1 Antigen Rapid Test - S. pneumoniae urinary Ag test - H. influenzae type B - N. meningitides - S. pneumonia - Gr. B Streptococcus - Stool Helicobactor Pylori Antigen - Trichomonas vaginalis Antigen 目的/臨床意義、檢體採集、試藥、原理、操作、判讀、報告方式、品管 | H0303-117 H0303-128 H0303-133 H0303-121 H0303-123 H0303-124 H0303-125 H0303-126 H0303-101 |

  - 學習結果評核:

    - 筆試: 血液及鏡檢分別於實習第二個星期結束前進執行筆試

    - 學習報告: 於實習四週結束後一週內交繳完整實習觀察報告

    - 未知檢體的檢測:

      - 於實習結束前，每位學生接受2支未知檢體作或圖片作測試。

      - 完成實習課程後依出勤時日觀察出席率

  - 評核標準：

| 項目 | 內容 | 評核者 | 細項比例 | 總配分比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 實習表現 | 出勤、主動性、配合度 | 指導醫檢師 | - | 15% |
| 實習觀察紀錄 | 手冊紀錄內容與完整性 | 指導醫檢師 | - | 15% |
| 實習測驗 | 實作紀錄 | 指導醫檢師 | 5% | 60% |
|  | DOPS/流程考 | 指導醫檢師 | 20% |  |
|  | 未知檢體 | 指導醫檢師 | 25% |  |
|  | 筆試 | 組長 | 25% |  |
|  | 期末測驗 | 教學醫檢師 | 25% |  |
| 實習後測驗/組長口試 | 實習後測驗 | 組長 | 70% | 10% |
|  | 口試 | 組長 | 30% |  |

- 測驗分數低於80分或DOPS低於4分，需進行輔導並再次考核。

- 教學設備及教材

  - 五人教學顯微鏡

  - 血液教學抹片及血液教學照片

  - 圖譜參考書

- 參考書:

  - 台灣地區血紅素基因病變之探討 張建國著 
藝軒圖書公司出版

  - 瘧疾—診斷, 治療, 預防 蕭孟芳著 立大圖書有限公司出版

  - Molecular cell biology Lodish, Freeman

  - Atlas of blood cells Shiro Miwa, Bun Kodo, Co. Ltd.

  - Atlas of hematology 4th G.A. Mc donald, Churchill Livingstone

  - Cytometric Analysis of Cell Phenotype and Function
Edited by Desmond A. McCarthy and Marion G. Macey
Cambridge University Press 2001

  - 高源彬編著:臨床鏡檢學圖鑑, 第三版, 國興出版社, 民國七十八年

  - Landy J.McBride: Textbook of Urinalysis and Body Fluids

  - Susan King Strasinger,Marjorie Schaub Di Lorenzo: Urinalysis and Body Fluids, 4 th ed. 2001

  - S.H.GILLESPIE and P.M.HAWKEY: Medical Parasitology, 4 th ed. OXFORD UNIVERSITY Press

  - 單子元˙林承箕˙林文泰編譯:臨床寄生蟲學, 合記出版社

  - 曾永德編著: 臨床鏡檢學, 第二版, 藝軒出版社, 台北市, 民國九十三年

  - Ash Orihel's Atlas of Human Parasite 5 th

血液組實習前測試

- 請敘述紫頭、藍頭、黑頭之內含抗凝劑種類及各適用於何種檢驗？何種情況會退件?

- CBC parameters 包含哪些項目？

- Myeloblast 至Neutrophils各階段之形態學分類標準？

- 用來診斷DIC (散發性血管內瘀血)的相關檢驗項目有哪些？

- 尿液常規檢查包含哪些項目？

- 尿液化學分析與尿沉渣結果，有哪幾項可以相對應？

- 寫出常見之寄生蟲卵、蠕蟲及原蟲類

- 體液分析如何區分轉滲液(Transudate)及外漏液(Exudate)？

- 試寫Flow Cytometry是用哪些Marker偵測全血中T cell、B cell、T helper、Ts/c、
NKcell之Ratio。

- 當細胞經過流式細胞儀之光學系統產生FSC及SSC可用來偵測細胞型態，請說明
 何謂 FSC、SSC及其為偵測細胞何訊息？

# 臨床血液學實習排程表

O：血液組現場學習簡介、學習課程與安全衛生介紹

A：血液檢體處理、自動血球計數儀、血液抹片製作與染色(Liu’s stain, BCB stain)

D：血球形態顯微鏡教學(每週三下午教學)、Hb-Profile教學(每週二操作)

C：血液凝固分析儀、ESR、Bleeding time、Protein C & Protein S(每週五操作）、

vWF Ag(每月中、月底週五操作）

F：流式細胞

V：報告驗證

T：學習前測試

U：尿液

S：糞便、體液

TE: 學習結束前測試

※、每隔兩週週三早上8:30~10:20為『檢驗品質管制學』課程（1/3、1/17、1/31、2/7、3/7、3/21、4/11、4/18、5/9、5/23）

學習排程

血液二週

| 人員 | 2天 | 2天 | 2天 | 2天 | 2天 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | O T A | A、D | A、D | C、F | C、TE |
| 2 | O T C | C、D | A、D | A、F | A、TE |
| 3 | O T A | A、D | A、D | C、F | C、TE |
| 4 | O T C | C、D | A、D | A、F | A、TE |
| 5 | O T A | A、D | A、D | C、F | C、TE |

鏡檢二週

| 人員 | 3天 | 7天 |
| --- | --- | --- |
| 1 | U | S+TE |
| 2 | U | S+TE |
| 人員 | 7天 | 3天 |
| 3 | S | U+TE |
| 4 | S | U+TE |
| 5 | S | U+TE |

臨床血液鏡檢學實習訓練時間表

實習時間：   年   月   日  至   年   月   日              實習生 ：

| 實習課程 | 實習重點與要求 | 日期 | 指導人員 | 指導者 簽名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 血液組實習簡介 | - 實習現場環境介紹 - 檢驗流程品管作業說明 - 實習作業分派 |  | 組長 |  |
| 檢體處理、自動血球計數儀 | - 檢驗前品管事項 - 檢體核對及處理流程 - 觀察儀器品管檢體操作及 品管規則的判讀 - 觀察50支CBC檢體上機操作並記錄2支檢體及tri level e-Check的數據 (含單位) - 計錄5點X-Bar (MCV, MCH, MCHC),並判讀是否合於品管規則 - 在醫檢師指導下執行少量檢體以手工上機作業 條碼讀取機練習 |  | 現場醫檢師 |  |
| 血球形態顯微鏡教學 | - 正常紅血球與白血球形態 - 異常紅血球與白血球形態 - 不成熟白血球 - 觀察Hb H cell |  | 現場醫檢師 |  |
| 血液抹片製作與染色(Liu’s stain, BCB stain) | - 以swedge method式練習 推50件以上血液抹片,以達到標準抹片之要求(正確working area) - 以Liu’s stain 染10件以上抹片 - 練習3次BCB stain 並各推10片抹片 |  | 現場醫檢師 |  |
| 血球形態觀察 | - 觀察正常血液抹片10件,並記錄其中5件之數據 - 教學抹片5片 |  | 現場醫檢師 |  |

| 實習課程 | 實習重點與要求 | 日期(時間) (簽到/簽退) | 指導人員 | 指導人員 簽名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 血液凝固分析儀及Bleeding time | - 觀察品管檢體操作並記錄流程 - 觀察並操作PT, APTT檢體上機作業,紀錄5支Fibrinogen, D-dime,FDP及品管值及檢體測值 - 觀察Bleeding time檢驗操作並記錄之 |  | 現場醫檢師 |  |
| Vacuette SRS 20/II (ESR) | - 觀察品管檢體的操作 - 觀察10支以上ESR檢體的操作, 並記錄測值 |  | 現場醫檢師 |  |
| Protein C, Protein S Fibrinogen, D-dimer,FDP,vWF Ag | - standard curve 的觀察 |  | 現場醫檢師 |  |
| 報告驗證 | - 觀察LIS報告的輸入 - 觀察報告的核對 - 觀察LIS報告的驗證 |  | 現場醫檢師 |  |
| 平時考(筆試) | - 實習前血液學測試 - 國考題考試 |  | 組長 |  |
| Flow Cytometry | - 儀器偵測原理 - 觀察品管記錄流程 - 實際例子講解判讀 - Lymphocyte marker Leukemia marker 至少判讀一支以上檢體 |  | 現場醫檢師 |  |
| 實習結束前檢測 | - 機台操作記錄考試 - 取2 支檢體測CBC並作成抹片染Liu’s stain判讀白血球分類及紅血球形態 |  | 現場醫檢師 |  |

血液鏡檢組CBC操作觀察記錄表

| CBC parameters | 單位 | Sample 1 | Sample 2 | e-Check 1 | e-Check 2 | e-Check3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WBC |  |  |  |  |  |  |
| RBC |  |  |  |  |  |  |
| HGB |  |  |  |  |  |  |
| HCT |  |  |  |  |  |  |
| MCV |  |  |  |  |  |  |
| MCH |  |  |  |  |  |  |
| MCHC |  |  |  |  |  |  |
| PLT |  |  |  |  |  |  |
| RDW-SD |  |  |  |  |  |  |
| RDW-CV |  |  |  |  |  |  |
| RET |  |  |  |  |  |  |
| NEUT |  |  |  |  |  |  |
| LYM |  |  |  |  |  |  |
| MONO |  |  |  |  |  |  |
| EOSIN |  |  |  |  |  |  |
| BASO |  |  |  |  |  |  |
| Instrument flags and Verification |  |  |  |  |  |  |
| 是否合格 |  |  |  |  |  |  |

| 血液鏡檢組X-Bar mean品管值觀察記錄 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MCV X-Bar mean ( ) Tolerance limit ( ) | Moving average mean | Moving average mean | Moving average mean | Moving average mean | Moving average mean |
| MCH X-Bar mean ( ) Tolerance limit ( ) | Moving average mean | Moving average mean | Moving average mean | Moving average mean | Moving average mean |
| MCHC X-Bar mean ( ) Tolerance limit ( ) | Moving average mean | Moving average mean | Moving average mean | Moving average mean | Moving average mean |

血液鏡檢組血片製作觀察記錄表

請以彩色筆記錄

# Swedge method

# Liu’s stain                                 BCB stain

血片觀察記錄

| 血片編號 分類 | 編號 ___________ | 結果 | 編號 ___________ | 結果 | 編號 ___________ | 結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NEUT% |  |  |  |  |  |  |
| LYM% |  |  |  |  |  |  |
| MONO% |  |  |  |  |  |  |
| EOSIN% |  |  |  |  |  |  |
| BASO% |  |  |  |  |  |  |
| RBC morphology |  |  |  |  |  |  |
| Plt no |  |  |  |  |  |  |
| 備註 |  |  |  |  |  |  |

挑選正常血球分布之血片做分類練習，同時觀察紅血球及血小板形態

血液鏡檢組正常白血球鏡檢觀察記錄表

請以彩色筆記錄

NEUT                                  LYM

MONO                                 EOSIN

BASO                                   Reactive Lym

血液鏡檢組教異常教學抹片(含紅血球) 觀察記錄

Blast                            Promyelocyte

Myelocyte                        Metemyelocyte

Band                            Howell Jolly body

H inclusions                       Basophilic stippling

Flow Cytometry實作記錄表

Lymphocyte Immunophenotype

合格標準：a. 20%差異需<10%

b. <20%差異需<15%

| Marker 名稱 | 醫檢師Data〈%〉 | 實習生Data〈%〉 | %差異 | 是否合格 〈Yes/No〉 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Cytometry觀察記錄表

- Lymphocyte Marker：
請從臨床Case中，找出一例病毒感染的案例，影印其數據，並解釋如何判讀？

- Leukemia Marker：
請從臨床Case中，找出一例Leukemia〈AML或ALL〉的案例，影印其數據，並解釋如

血液鏡檢組coagulation test standard curve 觀察記錄

項目:    D-dimer 定量分析

校正液濃度:            OD1 :

校正液濃度:            OD2 :

校正液濃度:            OD3 :

校正液濃度:            OD4 :

校正液濃度:            OD5 :

標準曲線

血液鏡檢組ESR檢體操作觀察記錄

採檢管規格:

| 編號 | QC1 | QC2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 測值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

請寫出ESR機台偵測原理：

血液鏡檢組血液凝固測定項目品管液操作記錄

| 檢體編號 | PT | APTT | Fbg | D-dimer | FDP | PC | PS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QC1 Acceptable range |  |  |  |  |  |  |  |
| QC2 Acceptable range |  |  |  |  |  |  |  |

Innovin ISI :
MNPT

INR計算公式:

請寫出CS-2100i機台原理及檢驗項目

1.凝固法：

2.呈色法：

3.免疫比濁法：

Ivy method Bleeding time

使用器材:

病患辨識:

操作前準備:

血液鏡檢組異常檢體處理記錄

| 病歷號 | 異常原因 | 處理流程 |
| --- | --- | --- |

CBC危險值

危險值上限                  危險值下限

WBC:

HGB:

PLT:

PT:

APTT:

Blood smear:

血液鏡檢組實習生實習後機台DOPS及盲樣測試

- 機台操作紀錄(DOPS紀錄表)，合格為3分以上 (20%)

| ## 自動血液分析儀操作內容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 檢查試劑是否足夠，品管執行、品管數據判讀、瞭解品管規則 |  |  |  |  |  |
| ## 分辨檢體是否為急件檢體或普通件檢體？ |  |  |  |  |  |
| ## 檢查檢體量是否充足，是否mix均勻？ |  |  |  |  |  |
| ## 是否需手工上機？手工上機選擇模式？ |  |  |  |  |  |
| - 檢驗分析圖形該如何判讀？ |  |  |  |  |  |
| - 知道如何使用SP-1000i推片及染色 |  |  |  |  |  |
| - 血液凝固分析儀DOPS評量表 |  |  |  |  |  |
| - 確認機台壓力、溫度、試藥、反應杯是否足夠 |  |  |  |  |  |
| - 確認機台各項目品管符合品管規則 |  |  |  |  |  |
| - 檢體辨識及離心(4300 rpm 3min) |  |  |  |  |  |
| - 確認檢體量是否足夠，比例? |  |  |  |  |  |
| - 檢查檢體是否溶血、脂血或大凝塊？ |  |  |  |  |  |
| - Recheck或是需危險值通知標準？ |  |  |  |  |  |
| - Fibrinogen, D-dimer，FDP檢體是否需要稀釋？ |  |  |  |  |  |

分數 :          指導醫檢師：

◎ Unknown sample (25%)

|  | CBC data |  | WBC DC (人工閱片) |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unknown 1 | WBC RBC Hb Hct MCV | MCH MCHC RDW-CV RDW-SD PLT | Seg Lym Mono Eo Baso A-lym | Blast Promye Mye Metamye Band NRBC |  |
| Unknown 2 | WBC RBC Hb Hct MCV | MCH MCHC RDW-CV RDW-SD PLT | Seg Lym Mono Eo Baso A-lym | Blast Promye Mye Metamye Band NRBC |  |

分數 :          指導醫檢師：

血液鏡檢組實習結束前筆試

總分:       ( 25 %)

問題1.(25%) 請說明血液檢體退件原因及處理流程

問題2. (25%) 請說明XE-5000 X-Bar mean觀察項次及品管監測意義

問題3. (25%) 請說明ISI的定義, INR的定義及INR的計算公式

問題4. (25%)下列為何系列細胞之Marker？

  - CD2、CD5、CD7

  - CD33、CD13

  - CD10、CD19、CD20

  - CD34

  - CD14

組長:

血液鏡檢實習實際操作表

實習時間：   年   月   日  至   年   月   日              實習生 ：

鏡檢作業

| 項次 | 實習課程 | 實習重點與要求 | 日期 | 指導者 | 指導者 簽名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鏡檢組實習簡介 | 1.建立鏡檢實習正確觀念與態度 2.實習及項目介紹 |  | 組長/副組長 |  |
| 2 | 鏡檢現場作業介紹 | 1. 組長介紹鏡檢現場作業流程、品保及品管介紹 2. 檢體採檢須知 3. 異常與危險值之處理 |  | 組長/副組長 |  |
|  |  | 閱讀鏡檢品質作業規範 |  |  |  |
| 3 | Urine Routine & Urine Sediment | 閱讀操作規範 |  | 現場醫檢師 |  |
|  |  | 觀察檢體處理流程、編號(20個) |  |  |  |
|  |  | 觀察品管執行 |  |  |  |
|  |  | 觀察urine routine & sediment檢驗 (Novus 20個，Advantus 5支) |  |  |  |
|  |  | 觀察urine routine & sediment報告驗證(20個) |  |  |  |
|  |  | 實作urine routine & sediment (5支) *紀錄於「鏡檢實習實際操作表」 |  |  |  |
| 4 | Urine Sediment鏡檢 | 觀察USCANNER儀器操作 |  | 現場醫檢師 |  |
|  |  | 鏡檢urine sediment 檢體(5支) *紀錄於「鏡檢實習實際操作表」 |  |  |  |
| 5 | Stool Routine | 閱讀操作規範 |  | 現場醫檢師 |  |
|  |  | 觀察檢體處理流程、編號(10個) |  |  |  |
|  |  | 觀察品管執行 |  |  |  |
|  |  | 觀察stool routine檢驗(10個) |  |  |  |
|  |  | 報告驗證(觀察10個) |  |  |  |
|  |  | 實作stool routine 檢體 (3個) *紀錄於「鏡檢實習實際操作表」 |  |  |  |
| 6 | Concentration/ MIF | 閱讀操作規範 |  | 現場醫檢師 |  |
|  |  | 觀察concentration/ MIF檢驗方法(3個) |  | 現場醫檢師 |  |
|  |  | 實作固定及濃縮stool檢體並鏡檢尋找寄生蟲(2支) *紀錄於「鏡檢實習實際操作表」 |  |  |  |
|  |  | 報告驗證(觀察3個) |  |  |  |
| 7 | 腸道寄生蟲(陽性)鏡檢 | 鏡檢已處理(固定及濃縮)過的stool檢體(4支) *紀錄於「鏡檢實習實際操作表」 |  | 現場醫檢師 |  |
| 8 | Ascites/Pleural Fluid | 閱讀操作規範 |  | 現場醫檢師 |  |
|  |  | 檢體處理流程、編號 (觀察3個) |  |  |  |
|  |  | 觀察Ascites or pleural fluid routine檢驗(3支) |  |  |  |
|  |  | 實作Ascites or pleural fluid routine檢體(3支) *紀錄於「鏡檢實習實際操作表」 |  |  |  |
|  |  | 報告驗證(觀察3個) |  |  |  |
| 9 | CSF | 檢體處理流程、編號(觀察2個) |  | 現場醫檢師 |  |
|  |  | 閱讀操作規範 |  |  |  |
|  |  | 觀察CSF routine檢驗(2支) |  |  |  |
|  |  | 實作CSF routine檢體 (2支) *紀錄於「鏡檢實習實際操作表」 |  |  |  |
|  |  | 報告驗證(觀察2個) |  |  |  |
| 10 | Synovial Fluid | 檢體處理流程、編號(觀察1個) |  | 現場醫檢師 |  |
|  |  | 閱讀操作規範 |  |  |  |
|  |  | 觀察synovial fluid檢驗(1支) |  |  |  |
|  |  | 實作：synovial fluid routine檢體(1支) *紀錄於「鏡檢實習實際操作表」 |  |  |  |
|  |  | 報告驗證(觀察1個) |  |  |  |
| 11 | 體液 | 體液品管介紹及觀察 |  | 現場醫檢師 |  |
| 12 | 體液玻片鏡檢 | 體液玻片different count(5片) *紀錄於「鏡檢實習實際操作表」 |  | 現場醫檢師 |  |
| 13 | Semen Analysis | 檢體處理流程、編號(觀察1個) |  | 現場醫檢師 |  |
|  |  | 閱讀操作規範 |  |  |  |
|  |  | 品管執行介紹 |  |  |  |
|  |  | 觀察semen analysis檢驗(1支) |  |  |  |
|  |  | 報告驗證(觀察1個) |  |  |  |
|  |  | 實作Semen檢體 (1支) *紀錄於「鏡檢實習實際操作表」 |  |  |  |
| 14 | Pregnancy Test | 閱讀操作規範 |  | 現場醫檢師 |  |
|  |  | 品管執行介紹 |  |  |  |
|  |  | 觀察pregnancy test 檢體處理及操作(觀察2個) |  |  |  |
| 15 | Rapid test | 閱讀操作規範 |  | 現場醫檢師 |  |
|  |  | 品管執行介紹 |  |  |  |
|  |  | 觀察檢體處理及操作(觀察5個) |  |  |  |

血液鏡檢實習觀察記錄表

說明：1.此份做完後要請學長姊簽名，若不會同學間可互相討論及請教學長姊

2. 自己找現場的檢體來練習，所以請學長姊將檢體留下。

3. Routine結果請將儀器值與學長姊測試值一起釘在右上角

|  |  | #1 檢體流水號_________ | 正確報告結果 | #2 檢體流水號 __________ | 正確報告結果 | #3 檢體流水號 __________ (protein+或 bilirubin+或 urobilinogen +) | 正確報告結果 | #4 檢體流水號____________ (bilirubin+ 或 urobilinogen +) | 正確報告結果 | #5 自己 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Urine Routine (Advantus) |  | Color： Turbidity： Chemical： |  | Color： Turbidity： Chemical： (加做Strip 目測結果, 寫在儀器值旁邊) |  | Color： Turbidity： Chemical： (加做Strip 目測結果, 寫在儀器值旁邊) |  | Color： Turbidity： Chemical： |  | Color： Turbidity： Chemical： |
| Confirm Test(不用做寫N/A) |  | 項目及結果： |  | 項目及結果： |  | 項目及結果： |  | 項目及結果： |  | 項目及結果： |
| Sediments | RBC： | /L |  | /L |  | /L |  | /L |  | /L |
|  | WBC： | /L |  | /L |  | /L |  | /L |  | /L |
|  | Epi： | /L |  | /L |  | /L |  | /L |  | /L |
|  | Others： | /L |  | /L |  | /L |  | /L |  | /L |
| 指導者 簽章 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Routine 與正確結果相差>1個scale時，請針對該檢體檢討原因：

- Sediment 與正確結果相差20%時，請針對該檢體檢討原因：

- 將你觀察的Urine sediment 畫下來並寫下特徵：

- 紀錄你的問題或心得：

- Stool Routine觀察記錄

|  | #1檢體流水號_______ | 正確報告結果 | #2檢體流水號_______ | 正確報告結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Character |  |  |  |  |
| Mucus |  |  |  |  |
| O.B. |  |  |  |  |
| Pus cell |  |  |  |  |
| RBC |  |  |  |  |
| Ova |  |  |  |  |
| 指導者 簽章 |  |  |  |  |

- 練習看 已知腸道寄生蟲(陽性)檢體4支

  - __________________________________

  - __________________________________

  - __________________________________

  - __________________________________

- Concentration or MIF (其中一支盡量找陽性檢體)

|  | #1 檢體流水號 _______ | 正確報告結果 | #2 檢體流水號 _______ | 正確報告結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 結果： |  | 結果： |  |
| 指導者 簽章 |  |  |  |  |

- O.B. 與正確結果相差>1個scale時，請針對該檢體檢討原因：

- 將你觀察的Parasite ova 及 Protozoa 畫下來並寫下特徵：

- Ascites or Pleural Fluid (其中一支可共同做)

|  | #1 檢體流水號_______ | 正確報告結果 | #2 檢體流水號_______ | 正確報告結果 | #3檢體流水號_______ | 正確報告結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Appearance |  |  |  |  |  |  |
| Sp.Gr |  |  |  |  |  |  |
| Protein |  |  |  |  |  |  |
| Cell count | RBC： /L WBC： /L |  | RBC： /L WBC： /L |  | RBC： /L WBC： /L |  |
| D.C. |  |  |  |  |  |  |
| Remarks |  |  |  |  |  |  |
| 指導者 簽章 |  |  |  |  |  |  |

- CSF  (要含1個Abnormal, 其中一支可共同做)

|  | #1 檢體流水號_______ | 正確報告結果 | #2 檢體流水號_______ | 正確報告結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Appearance |  |  |  |  |
| Protein |  |  |  |  |
| Cell count | RBC： /L WBC： /L |  | RBC： /L WBC： /L |  |
| Fresh：Old |  |  |  |  |
| D.C |  |  |  |  |
| Remarks |  |  |  |  |
| 指導者 簽章 |  |  |  |  |

- Synovial Fluid

|  | #1 檢體流水號_______ | 正確報告結果 |
| --- | --- | --- |
| Appearance |  |  |
| String test |  |  |
| Mucin clot |  |  |
| Crystal |  |  |
| Cell count | RBC： /L WBC： /L |  |
| D.C. |  |  |
| Remarks |  |  |
| 指導者 簽章 |  |  |

- Slides練習 (將學長姊染好之D.C.練習計數D.C) (其中No：1-2可用多頭顯微鏡一起討論寫答案)

|  | #1檢體流水號_______ | 正確報告結果 | #2檢體流水號_______ | 正確報告結果 | #3檢體流水號_______ | 正確報告結果 | #4檢體流水號_______ | 正確報告結果 | #5檢體流水號______ | 正確報告結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D.C. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Remarks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指導者 簽章 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 體液Cell count 與正確結果相差20%時，請針對該檢體檢討原因(寫出檢體別及編號)：

- 體液D.C. 與正確結果相差15%時，請針對該檢體檢討原因(寫出檢體別及編號)：

- Semen Analysis

|  | #1 檢體流水號_______ |
| --- | --- |
| Amount |  |
| Appearance |  |
| Motility |  |
| Morphology |  |
| Sperm count |  |
| 指導者 簽章 |  |

- Motility 與正確結果相差20%時，請針對該檢體檢討原因：

- Morphology 與正確結果相差20%時，請針對該檢體檢討原因：

- Sperm count 與正確結果相差20%時，請針對該檢體檢討原因：

- 將你觀察的sperm morphology畫下來：

- Pregnancy Test

|  | #1 (Positive) | #2 (Negative) |
| --- | --- | --- |
| Result |  |  |
| 指導者簽章 |  |  |

18、抗原快速檢驗

請挑選5項Rapid test檢驗項目之結果

（Gr. B streptococcus Ag test、H. Influenzae type B Ag test、N. meningitidis Ag test、S. pneumoniae Ag test、Trichomonas Vaginalis Antigen、 Influenza A,B Viruses Antigen、Stool Helicobactor Pylori Antigen、Dengue NS1 Antigen Rapid Test）

| 收件號 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目. |  |  |  |  |  |
| 結果 |  |  |  |  |  |
| 指導者簽章 |  |  |  |  |  |

加油, 你會有收穫的

# 鏡檢實習檢驗項目訓練檢核表

# 項目：Urine Routine & Sediment

# 學生姓名:                 檢體編號或病歷號：             測驗日期:

分數：             (低於80 分需再接受輔導)

| 操作內容 | 注意事項 | 配分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| NOTE：操作過程中須留意檢體traceability (所有試管、檢驗單皆須編號) |  | 5 |  |
| ## 先檢查檢體量是否足10 mL，若不足應紀錄urine量 |  | 5 |  |
| ## 條碼上機： ## 請均勻混和檢體。 ## 試管放置至檢體架中確認放置正確位置，請將條碼位置朝內放置 ## 將裝有檢體之檢體架，裝置到檢體輸送台上，於STANDBY畫面，按「Start」執行 |  | 10 |  |
| ## 校正: - 進入STANDBY畫面 - 選擇測試項目 - SystemCalibration執行校正 - 輸入校正液批號 - 開始加入校正液執行校正，每個校正液會測定兩條試紙 - 將CLEANING SOLUTION放至第1個位置。 - 校正１放至第3個位置 - 校正２放至第4個位置 - 校正３放至第5個位置 - 校正４放至第2個位置 - 將SAMPLE RACK置入輸送台。 - 按「CONTINUE」。 儀器自動清洗PIPETTE等部份後開始進行乾與濕校正 |  | 15 |  |
| ## 當Urine Bilirubin 結果為 1+ 或 > 1+時，須加作SY U-B Test，Urobilinogen結果為1+ 或>1+ 時，須加作Ehrlich's test |  | 5 |  |
| ## SY U-B Test：(離心後的上清液先不要倒光) ## 滴2滴尿液到test cup中等60秒 ## 加1滴Fouchet reagent到cup中等30秒 ## 判讀：若有出現藍色或綠色則為陽性 |  |  |  |
| ## Ehrlich's test： ## 2 mL urine檢體，加入8滴 Ehrlich's reagent至試管中(刻度直接看試管上的刻度即可) ## 混和均勻，待3分鐘後判讀 ## 判讀：試管至於白色背景上，由上方往下觀看紅色 ~ 櫻桃紅  +，淡粉紅或原尿液顏色 " |  |  |  |
| ## 將尿管放入離心機(型號KUBOTA 4000 )平衡好後，以1500 rpm離心5分鐘. |  | 10 |  |
| ## 倒去上清液(持離心管反向180度垂直，勿甩)，倒完後將管口輕扣紗布(勿甩)使管壁的urine流出，留0.5 mL沉渣 |  |  |  |
| ## 以吸管將沉渣混合均勻，吸取適量滴於S-Y系統 slide上，當擴滿後，吸掉入口多餘的尿液 |  |  |  |
| ## 顯微鏡下鏡檢 ## 當細胞數多時，計數平均一個壓縮面板上之細胞數即可，換算原理為0.05l (一個壓縮板之體積)×20 (小便濃縮倍數 ) = 1 L之總細胞數. ## 當細胞數少時，計數四個壓縮面板上之細胞數，換算原理為0.05 L (一個壓縮板之體積)×20(小便濃縮倍數 )÷4 = 1 L之總細胞數. |  |  |  |

| ## USCANNER上機： ## 請均勻混和檢體 ## 確認尿液檢體至少 1.0 mL(若含化學至少3ml ) ## 將檢體放置在rack上，barcode正向朝內 ## 點選Main screen主畫面F1"analysis”或按儀器右手邊"START"鍵 |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 更換試藥： ## 更換T-Plate及染色液： ## 當機台上T-Plate紅區塊表示已無試藥。 ## 打開測試門。 ## 將整條T-plate置於軌道上的T-plate換置區，接著將鐵柄壓著T-plate上緣處，拉起膠條即可。 ## 染色液直接打開瓶蓋，整瓶置換即可 ## 更換清洗液(Cleaner)： ## 每箱包裝5 公升，主要用途在清洗USCANNER® (E)儀器吸取噴嘴(nozzle)，成分為Neutral phosphorus-free detergent，保存在室溫。 ## 直接更換即可。 |  |  |  |

結果紀錄：

紀錄顏色與濁度

| 顏色 |  |
| --- | --- |
| 濁度 |  |
| 配分 | 得分 |
| 10 |  |

請將Sediment 結果紀錄於下

|  | 結果 | 配分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| RBC(cells/ L) |  | 10 |  |
| WBC(cells/ L) |  | 10 |  |
| EP-CELL(cells/ L) |  | 10 |  |
| 其他： |  |  |  |

測驗結果：	□通過	□需再訓練		再訓練日期：____________

受訓學生：	 (簽名)	日期：

指導醫檢師：	 (簽名)	日期﹕

# 鏡檢實習檢驗項目訓練檢核表

# 項目：Stool Routine

# 學生姓名：                 檢體編號或病歷號：                測驗日期：

分數：             (低於80 分需再接受輔導)

| 操作內容 | 注意事項 | 配分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| NOTE：操作過程中須留意檢體traceability (所有試管、檢驗單皆須編號) |  | 5 |  |
| ## 以肉眼直接觀察糞便的外觀、顏色、是否有mucus並紀錄 ## 加約0.5 mL 試劑I於小康試管中。 ## 以竹棒取一綠豆大小的待測糞便於上述醋酸試管中混合均勻。 ## 靜置3-5分鐘，使RBC被破壞釋出Hb。 ## 沿管壁徐徐加入約0.5 mL試劑 II。 ## 輕微混合，觀察2分鐘內上層液所產生綠色變化，判讀結果。勿超過5分鐘 | 注意dispenser 刻度是否正確 | 5 |  |
|  |  | 20 |  |
| ## 加1 mL生理食鹽水於小康試管中，以小竹籤取少許糞便檢體置於小康試管 ## 充分混合後，以吸管吸取少量於載玻片上。 ## 蓋上蓋玻片，置於顯微鏡下以高倍鏡檢確認。 | 若有 RBC (+)而OB (-) 情形發生時，請註明rechecked，再發出報告。 | 10 |  |
| ## 以竹籤取比綠豆略大之糞便(約60-70 mg)於載玻片上。 ## 取一片孔雀綠處理過的玻璃紙蓋在糞便上面，以橡皮塞壓薄壓平。 - 靜置約10分鐘(讓甘油使抹片透明化)後，以顯微鏡低倍鏡檢,高倍確認。 | 最好於抹片做好40分鐘內檢察完畢，以免乾涸變形。 | 10 |  |

請將結果紀錄於下

|  | 結果 | 配分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| Character |  | 5 |  |
| Mucus |  | 5 |  |
| O.B. |  | 10 |  |
| Pus cell |  | 5 |  |
| RBC |  | 5 |  |
| Ova |  | 20 |  |

測驗結果﹕	□通過	□需再訓練		再訓練日期﹕____________

受訓學生﹕	 (簽名)	日期﹕

指導醫檢師﹕	 (簽名)	日期﹕

# 鏡檢實習檢驗項目訓練檢核表

項目：Serous Fluid Routine

# 學生姓名:                檢體編號或病歷號：                 測驗日期:

分數：             (低於80 分需再接受輔導)

| 操作內容 | 注意事項 | 配分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| NOTE：操作過程中須留意檢體traceability (所有試管、玻片皆須編號) |  | 5 |  |
| ## 以肉眼直接觀察檢體的顏色與混濁度並紀錄，有clot也需在報告註明 ## 檢體混合均勻後，取一滴檢體滴到 ## 折射儀的盤子上 | 大塊clot僅作DC，但若是小的fibrin clot所有test仍需測試，並在comment著明僅供參考。 | 10 |  |
| ## 判讀 ## 蛋白質測定Rivalta test ## (醫檢師已事先配好試劑：圓形量筒加蒸餾水100 mL，以無菌塑膠吸管吸Acetic acid 2~3滴至量筒中，混合均勻，靜置2分鐘) ## 以無菌塑膠吸管吸檢體靠近量筒液面上方，滴入一滴檢體，並以黑白相間紙板作背景，觀察蛋白形成白圈雲霧狀沉澱。 ## 報告方式： ## 陰性：輕微的白圈雲霧狀下降至量筒中央高度即消失。 ## 陽性：較濃厚的白圈雲霧狀下降至量筒2 / 3以下。 | 讀取數值，四捨五入取至小數點下三位 |  |  |
| - 檢體clear時直接以無菌塑膠吸管上下吸5~10次混合均勻，取出檢體各滴一滴在counting chamber的兩個計數盤中，靜置5分鐘 | *若檢體細胞太多，先以0.9%生理食鹽水，做稀釋再計數(稀釋檢體需用certified pippets)以細胞不重疊，或不要<10個以下為原則 | 5 |  |
| ## 在顯微鏡下以低倍(10x)調焦距，再以高倍(40x)鏡檢，計算counting chamber其中一區9大格區之紅血球及白血球數目後再數另一區計算盤的9大格區，取兩區的平均。RBC不易辨認時可加酸作確認 ## 每L的細胞數目 ## =9大格計數所得 x 10/9 x dilution factor ## =1大格計數所得 x 10 x dilution factor ## =n大格計數所得 x 10/n x dilution factor | 原單上血球計數值應以公式呈現ex; (6+8)/2=7 | 5 |  |
| ## 在玻片表面上寫上檢體姓名，然後霧面朝上將玻片置於檢體架，將新的濾紙置於玻片上。將檢體槽固定於架上，固定時要注意兩個固定耳要裝入對應的孔內。調整濾紙的孔對準檢體槽的孔，按下檢體槽前方扣具，直至檢體槽完全固定在檢體架 | ## 玻片要標示病歷號或檢體編號 ## 檢體離心套件套好後，可先在Slide 的背面描繪Filter Card缺洞（即檢體中細胞可能出現的區域）Filter Card粗糙面，面向Slide | 10 |  |
| ## 在玻片表面上寫上檢體姓名，然後霧面朝上將玻片置於檢體架，將新的濾紙置於玻片上。將檢體槽固定於架上，固定時要注意兩個固定耳要裝入對應的孔內。調整濾紙的孔對準檢體槽的孔，按下檢體槽前方扣具，直至檢體槽完全固定在檢體架 | ## 玻片要標示病歷號或檢體編號 ## 檢體離心套件套好後，可先在Slide 的背面描繪Filter Card缺洞（即檢體中細胞可能出現的區域）Filter Card粗糙面，面向Slide |  |  |
| ## 將檢體架垂直握住，確認檢體槽是乾淨，然後將檢體用吸管滴入檢體槽內將適量的檢體置於Reusable Chamber的檢體杯中 | ## 使用的檢體量依檢體內的白血球細胞多寡來決定。 |  |  |
|  | Cytospin細胞離心之參考檢體量如下: 細胞數0~30，檢體量3滴;細胞數31~50，檢體量2滴;細胞數51~200，檢體1滴 |  |  |
| ## 將準備好的檢體離心套件放入離心盤中 ## 將離心盤蓋子蓋上，並將中間白色的拉桿向下按，即可將離心盤上蓋鎖住 | ## 檢體離心套件置於離心盤中應保存對稱，若只有一個檢體離心套件時，應再置入一個空白的檢體離心套件。 |  |  |
|  |  | 10 |  |
| ## 設定離心時間：按”SET TIME”鍵→按數字鍵輸入時間→按”ENTER”鍵 | 離心時間 5分鐘 |  |  |
| ## 設定離心速度：按”SET SPEED”鍵→按數字鍵輸入時間→按”ENTER”鍵 | 離心速度 1000 rpm |  |  |
| ## 按”START”鍵，開始離心。 ## 待離心機停止，取出離心套件，打開Slide Clip,移走Reusable Chamber和Filter Card，將Slide吹乾即可 ## 將吹乾後的血片置於染架上。 | ## 拿出離新套件時，注意離心套件角度，勿使多餘的檢體再流回玻片上 |  |  |
| ## Liu A 染液均勻覆於血片上，靜置30 sec。 ## Liu B 染色覆於Liu A染液上，量約Liu A 染液的兩倍。 ## 加Liu B 時,不可將染液流出(或Liu A 沖出)兩液須呈飽和狀,混合均勻。 ## 混合均勻，會有紫紅色的金屬光澤出現,靜置約 90 sec | ## 染色染好的血片(smear)外觀看略帶紫紅,若血片染得太紅或太藍，須重新製作血片重染 | 10 |  |
| ## 以水輕輕沖掉染液。 ## 以紗布或濾紙拭淨血片背面，再置於鏡台上鏡檢。 | ## 先以100 x (物鏡10 x目鏡10 x)找到血球分佈較均勻的地方，再滴顯微鏡油轉到1000 x (物鏡100 x目鏡10 x)鏡檢 |  |  |

請將結果紀錄於下

|  | 結果 | 配分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| Appearance |  | 4 |  |
| Sp.gr |  | 3 |  |
| Protein |  | 6 |  |
| Cell count | RBC： / L WBC： / L | 15 |  |
| D.C. |  | 15 |  |
| Remarks |  | 7 |  |

測驗結果：	□通過	□需再訓練		再訓練日期：____________

受訓學生：	 (簽名)	日期：

指導醫檢師：	 (簽名)	日期：

# 鏡檢實習檢驗項目訓練檢核表

# 項目：CSF Routine

# 學生姓名：                                              測驗日期：

低於80 分需再接受輔導                                      分數：

| 操作內容 | 注意事項 | 配分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| NOTE：操作過程中須留意檢體traceability (所有試管、玻片皆須編號) |  | 5 |  |
| ## 1、以肉眼直接觀察檢體的顏色與混濁度並紀錄，有clot也需在報告註明 2、蛋白質測定(由醫檢師上機) | 檢體若為淡紅、紅、橘、黃色，需取2-3滴至小康試管，離心後觀察上清液顏色，若仍有顏色，需註明”Xanthochromic” | 5 |  |
| ## 3、檢體clear時直接以無菌塑膠吸管上下吸5~10次混合均勻，取出檢體各滴一滴在counting chamber的兩個計數盤中，靜置5分鐘 | *若檢體細胞太多，先以0.9%生理食鹽水，做稀釋再計數(稀釋檢體需用certified pipettes)以細胞以不重疊，或不要<10個以下為原則 | 10 |  |
| ## 4、在顯微鏡下以低倍(10x)調焦距，再以高倍(40x)鏡檢，計算counting chamber其中一區9大格區之紅血球及白血球數目後再數另一區計算盤的9大格區，取兩區的平均。RBC不易辨認時可加酸作確認 | 原單上血球計數值應以公式呈現ex; (6+8)/2=7 |  |  |
| ## 5、每uL的細胞數目 =9大格計數所得 x 10/9 x dilution factor =1大格計數所得 x 10 x dilution factor =n大格計數所得 x 10/n x dilution factor |  | 10 |  |
| ## RBC數目若大於100 cells/ L，需加做RBC F/O(fresh：old)：加1滴混合均勻的CSF於玻片上，以dropper 輕輕塗開勿使隆起，以免觀察時碰到接物鏡。 |  |  |  |
| ## 以400X(目鏡10X，物鏡10X)觀察，fresh RBC為雙凹圓盤狀，old RBC 為皺縮或呈影細胞。 |  |  |  |
| 細胞分類計數 |  |  |  |
| ## 在玻片表面上寫上檢體姓名，然後霧面朝上將玻片置於檢體架，將新的濾紙置於玻片上。將檢體槽固定於架上，固定時要注意兩個固定耳要裝入對應的孔內。調整濾紙的孔對準檢體槽的孔，按下檢體槽前方扣具，直至檢體槽完全固定在檢體架 | 玻片要標示病歷號或檢體編號 檢體離心套件套好後，可先在Slide 的背面描繪Filter Card缺洞（即檢體中細胞可能出現的區域）Filter Card粗糙面，面向Slide | 10 |  |
| ## 將檢體架垂直握住，確認檢體槽是乾淨，然後將檢體用吸管滴入檢體槽內將適量的檢體置於Reusable Chamber的檢體杯中 | 使用的檢體量依檢體內的白血球細胞多寡來決定。Cytospin細胞離心之參考檢體量如下: 細胞數0~30，檢體量3d;細胞數31~50，檢體量2d;細胞數51~200，檢體1d |  |  |
| ## 將準備好的檢體離心套件放入離心盤中 | 檢體離心套件置於離心盤中應保存對稱，若只有一個檢體離心套件時，應再置入一個空白的檢體離心套件。 |  |  |
| ## 將離心盤蓋子蓋上，並將中間白色的拉桿向下按，即可將離心盤上蓋鎖住. |  |  |  |
| ## 設定離心時間：按”SET TIME”鍵→按數字鍵輸入時間→按”ENTER”鍵 | 離心時間 5分鐘 |  |  |
| ## 設定離心速度：按”SET SPEED”鍵→按數字鍵輸入時間→按”ENTER”鍵 | 離心速度 800 rpm |  |  |
| ## 按”START”鍵，開始離心。 |  |  |  |
| ## 待離心機停止，取出離心套件，打開Slide Clip，移走Reusable Chamber和Filter Card，將Slide烘乾即可 | 拿出離新套件時，注意離心套件角度，勿使多餘的檢體再流回玻片上 cytospin離心後，若cell均破裂，則改以300rpm，5min離心 | 10 |  |
| ## 將烘乾後的血片置於染架上。 |  |  |  |
| ## Liu A 染液均勻覆於血片上，靜置30 sec。 |  |  |  |
| ## Liu B 染色覆於Liu A染液上，量約Liu A 染液的兩倍。 |  |  |  |
| ## 加Liu B 時，不可將染液流出(或Liu A 沖出)兩液須呈飽和狀,混合均勻。 |  |  |  |
| ## 混合均勻,會有紫紅色的金屬光澤出現,靜置約 90 sec | 染色染好的血片(smear)外觀看略帶紫紅,若血片染得太紅或太藍,須重新製作血片重染 |  |  |
| ## 以水輕輕沖掉染液。 |  |  |  |
| ## 以紗布或濾紙拭淨血片背面，再置於鏡台上鏡檢。 | 先以100×(物鏡10×目鏡10×)找到血球分佈較均勻的地方，再滴顯微鏡油轉到1000×(物鏡100×目鏡10×)鏡檢 |  |  |

請將結果紀錄於下

|  | 結果 | 配分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| Appearance |  | 5 |  |
| Cell count | RBC： /L WBC： /L | 25 |  |
| F/O |  | 10 |  |
| D.C. |  | 10 |  |
| Remarks |  |  |  |

測驗結果﹕	□通過	□需再訓練		再訓練日期﹕ ____________

受訓學生﹕	 (簽名)	日期﹕

指導醫檢師：	 (簽名)	日期：

血液鏡檢組實習結束前筆試

總分:       (25%)

問題1.(50%) 請說明尿液檢驗為何要執行Confirm test，本組有哪些Confirm test及操作流程 ?

問題2. (50%) 請說明本組糞便潛血檢驗兩種原理及適合篩檢疾病與臨床意義?